**Considérations générales :**

* Ne pas utiliser d’agents de nettoyage chlorés (p.ex. de l’eau de Javel). Ce sont des produits très corrosifs qui agressent l’acier inoxydable même lorsque ce dernier est recouvert d’une peinture. Le moindre dommage à la peinture permet à la corrosion de débuter.
* Ne jamais laisser aucune surface mouillée indépendamment du produit de nettoyage utilisé. Toujours s’assurer que les surfaces soient sèches après le nettoyage.
* Toujours considérer le matériel utilisé pour le nettoyage comme matériel contaminé.

**NETTOYAGE SIMPLE JOURNALIER**

*Après chaque série de production.*

1. Renfiler une nouvelle deuxième paire de gants.
2. Vider le PSM de tout son matériel en faisant attention que les déchets cytotoxiques soient jetés dans les poubelles spécifiques réservées à cet usage.
3. Nettoyer la surface de travail en acier inoxydable, toutes les parties accessibles avec de l’éthanol 70% et des compresses stériles ou des lingettes propres.

Toujours nettoyer du plus propre au plus sale, du fond vers l’avant ou du haut vers le bas en faisant des mouvements en S.

Attention de ne pas repasser 2 fois au même endroit avec le même support de nettoyage pour éviter les risques de contamination.

1. Sprayer à nouveau le PSM et laisser sécher.

*Veuillez faire attention à ne pas sprayer contre les filtres. Un filtre mouillé est un filtre inefficace.*

**NETTOYAGE INTEGRAL HEBDOMADAIRE**

Toutes les semaines, nettoyer intégralement le PSM en profondeur en ouvrant la vitre frontale.

*Toute opération de nettoyage externe ou intégrale doit être reportée, datée et signée dans le log book de l'équipement correspondant (c.f exemple log book).*

**Habillage :**

* Habillage avec équipement de protection individuelle similaire à celui nécessaire à la préparation
* 2 paires de gants
* Lunettes de protection
* Appareil de protection respiratoire

**Nettoyage :**

1. Arrêter la ventilation du PSM
2. Ouvrir la vitre complètement, lever le(s) plateau(x) en inox de travail et le(s) sortir du PSM.
3. Nettoyer le fond du PSM avec de l’éthanol à 70 % et des compresses stériles en faisant les mouvements en S du plus propre au plus sale, du fond vers l’avant.

*Attention de ne pas mouiller les filtres sinon ils perdent leur efficacité.*

1. Nettoyer toutes les grilles et plan de travail de la même manière puis les replacer soigneusement dans le PSM.
2. Refermer la vitre frontale
3. Pour finir, sprayer toute l’enceinte avec de l’éthanol 70% et bien sécher après sprayage avec des chiffons stériles. Ne pas laisser de surface mouillée.

Toujours nettoyer du plus propre au plus sale, du fond vers l’avant ou du haut vers le bas en faisant des mouvements en S.

**NETTOYAGE INTEGRAL MENSUEL**

Tous les mois, nettoyer intégralement le PSM en profondeur en ouvrant la vitre frontale.

Toute opération de nettoyage externe ou intégrale doit être reportée, datée et signée dans le log book de l'équipement correspondant (c.f. exemple log book).

**Habillage :**

* Habillage avec équipement de protection individuelle similaire à celui nécessaire à la préparation
* 2 paires de gants
* Lunettes de protection
* Appareil de protection respiratoire

**Nettoyage :**

1. Arrêter la ventilation du PSM
2. Ouvrir la vitre complètement, lever le(s) plateau(x) en inox de travail et le(s) sortir du PSM.
3. Nettoyer le fond du PSM avec une solution d’eau ppi (ou de l’eau bouille refroidie si travail en zone non aseptique) et de savon moussant ou liquide vaisselle (contenant un agent émulsifiant) en frottant mécaniquement avec des chiffons stériles.

*Attention de ne pas mouiller les filtres sinon ils perdent leur efficacité.*

1. Bien rincer avec de l’eau ppi (ou de l’eau bouille refroidie si travail en zone non aseptique) et bien essuyer avec des chiffons stériles.
2. Nettoyer toutes les grilles et plan de travail de la même manière puis les replacer soigneusement dans le PSM.
3. Refermer la vitre frontale
4. Changer de gants et renfiler une nouvelle paire.
5. Pour finir, sprayer toute l’enceinte avec de l’éthanol 70% et bien sécher après sprayage avec des chiffons stériles. Ne pas laisser de surface mouillée.

Toujours nettoyer du plus propre au plus sale, du fond vers l’avant ou du haut vers le bas en faisant des mouvements en S.